## Phu luc 1 - Hang hoa
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày 04 tháng 04 năm 2025)
Mã BVNT | STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Quy cách tham khảo | Số lượng dự kiến
(1) | (2) | (4) | (3) | (5) | (6) | (7)
| 1 | Bộ ống soi niệu quản bể thận, bao gồm: - Ống soi niệu quản bể thận - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn : + Cổng dụng cụ 1 với 1 kênh + Ống dẫn đường + Khay lưới lữu trữ, tiệt trùng và bảo quản ống soi +Nắp kênh dụng cụ • Tính năng kĩ thuật: - Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản - Đường kính ngoài nhỏ tối thiểu - Kênh dụng cụ to tối đa cho phép đưa đồng thời hai dụng cụ, hoặc 1 dụng cụ cỡ 5Fr. - Hai kênh bên có thể tưới rửa liên tục - Thị kính chếch góc cho phép thao tác thuận tiện trong quá trình tán mà không bị vướng vào đầu camera • Thông số kĩ thuật: - Thân ống cỡ 9.5 Fr., đầu ống cỡ 8Fr. - Hướng nhìn 60, chiều dài 43 cm Có kênh trung tâm cỡ 6Fr. cho phép đưa một dụng cụ cỡ 5Fr. Tương thích với dụng cụ nội soi hãng Karl Storz tại bệnh viện. Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 1
| 2 | Ống kính soi HOPKINS, hướng nhìn 300, đường kính 4 mm, dài 30cm, có thể hấp tiệt trùng, trong lòng có gắn thấu kính hình gậy giúp tăng trường nhìn, đầu ống có bọc saphia chống xước Tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | 1
| 3 | Dây dẫn sáng đường kính 3.5 mm, chiều dài 230 cm tương thích với HTPTNS Karl Storz tại bệnh viện - Có thể được hấp ở nhiệt độ 134 °C. - Có thể khử trùng bằng khí gas và hóa chất - Sử dụng vật liệu chịu nhiệt cực cao trong các đầu nối - Có lớp phủ ngoài bằng silicon gia cố kép - Lớp phủ bên trong bằng thép không gỉ - Cơ chế khóa nhấp để tăng cường an toàn trong quá trình thực hiện thủ thuật cần nội soi - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | 1
| 4 | Ruột kéo cắt chỉ, hàm hoạt động đơn, hàm móc, chiều dài hàm 10 mm, cỡ 5 mm, dài 36 cm. Bao gồm: + Tay cầm nhựa, cách điện, có thể xoay xoay, có chốt kết nối để đông tụ đơn cực, không khóa + Ống vỏ ngoài bằng kim loại, cách điện, có đầu nối tưới LUER-Lock để vệ sinh, kích thước 5 mm, dài 36 cm + Ruột kéo cắt chỉ Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE Ruột kéo phẫu tích cong, hàm hoạt động đôi, lưỡi có răng cưa, hình thìa, cong, chiều dài hàm 20mm, cỡ 5 mm, dài 36 cm Bao gồm: + Tay cầm nhựa, cách điện, có thể xoay xoay, có chốt kết nối để đông tụ đơn cực, không khóa + Ống vỏ ngoài bằng kim loại, cách điện, có đầu nối tưới LUER-Lock để vệ sinh, kích thước 5 mm, dài 36 cm + Ruột kéo phẫu tích Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 3
| 5 | Ruột kéo phẫu tích cong, hàm hoạt động đôi, lưỡi có răng cưa, hình thìa, cong, chiều dài hàm 20mm, cỡ 5 mm, dài 36 cm Bao gồm: + Tay cầm nhựa, cách điện, có thể xoay xoay, có chốt kết nối để đông tụ đơn cực, không khóa + Ống vỏ ngoài bằng kim loại, cách điện, có đầu nối tưới LUER-Lock để vệ sinh, kích thước 5 mm, dài 36 cm + Ruột kéo phẫu tích Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 3
| 6 | Ống bơm hút dịch, bề mặt chống phản xạ, có lỗ bên, có vòi khóa hai chiều để điều khiển bằng một tay, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Có thể sử dụng với HTPTNS Karl Storz tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 2
| 7 | Ruột kẹp phẫu tích CROCE-OLMI, hàm hoạt động đơn, không chấn thương, có cửa sổ, cong, hàm dài 27 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm Có thể sử dụng với tay cầm hãng Karl Storz tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 2
| 8 | Dây đốt cao tần lưỡng cực, chiều dài 300 cm, có thể sử dụng với máy AUTOCON® III và AUTOCON® II tương thích với Erbe-Coagulator, T và dòng ICC tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | 2
| 9 | Van trocar đa năng, sử dụng với trocar cỡ 11mm Có thể sử dụng với Trocar hãng Karl Storz tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 6
| 10 | Kẹp phẫu tích loại Clamp ruột, hàm hoạt động đôi, có cửa sổ, chiều dài hàm 37 mm, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Có thể sử dụng với tay cầm hãng Karl Storz tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 4
| 11 | Nắp đậy trocar 5, dùng cho trocar cỡ 6 mm Có thể sử dụng với Trocar hãng Karl Storz tại bệnh viện |  |  |  | 30
| 12 | Ống vỏ ngoài bằng kim loại, cách điện, có đầu nối tưới LUER-Lock để vệ sinh, kích thước 5 mm, dài 36 cm Có thể sử dụng với dụng cụ và tay cầm hãng Karl Storz tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 |  |  |  | 10
| 13 | Ruột kẹp phẫu tích lưỡng cực Kelly (loại Robi), kiểu CLERMONT-FERRAND, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm. Có thể sử dụng với tay cầm hãng Karl Storz tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 1
| 14 | Van giảm khẩu kính 11/5, dùng với trocar có van tự động và ống thông TERNAMIAN ENDOTIP có van tự động Có thể sử dụng với Trocar hãng Karl Storz tại bệnh viện Tiêu chuẩn ISO 13485 và CE |  |  |  | 2
| 15 | Dầu tra dụng cụ 50ml/ Chai |  |  |  | 2
| 16 | Thông Stylé |  |  |  | 10
| 17 | Ống hút mô, dịch (mổ mở) |  |  |  | 10
| 18 | Fixe champ (kẹp giữ khăn mổ) |  |  |  | 10
| 19 | Bình kềm tiếp liệu (cao 20cm) |  |  |  | 12
| 20 | Kẹp Magill |  |  |  | 5
| 21 | Kềm tiếp liệu (dài 30cm) |  |  |  | 12
| 22 | Kềm kẹp kim, dài 20cm |  |  |  | 10
| 23 | Kelly cong, dài 17cm |  |  |  | 20
| 24 | Nạy sạn |  |  |  | 5
| 25 | Buldog, dài 3cm |  |  |  | 6
| 26 | Diver, dài 30cm |  |  |  | 5

## Phu luc 2 - Bao gia
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm và dịch vụ liên quan
Mã BV | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
| n | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghiDanh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]