## Phu luc 1 - Hang hoa
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày tháng năm 2025)
STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1 | Cảm biến nồng độ Oxy cho máy giúp thở Savina 300 | - Các cảm biến được làm từ các thành phần cảm biến nhỏ nhất, ở định dạng "XS" với đường kính 20mm và chiều cao 34mm. - Sử dụng công nghệ điện hóa. Có một điện cực đo, một điện cực tham chiếu và một điện cực đối trong chất điện phân. - Tương thích với máy thở Savina 300 | cái
2 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở Savina 300 | - Sử dụng nguyên lý sợi nhiệt, đo lưu lượng khí thở bệnh nhân. - Đầu cắm chất liệu Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), với dây 13µm. - Tương thích với máy thở Savina 300 | cái
3 | Pin cho máy giúp thở Savina 300 | - Pin dự phòng - Pin NiMH 24V - 2.5Ah - Tương thích với máy thở Savina 300 | cái
4 | Cảm biến nồng độ Oxy cho máy giúp thở Savina 300 classis | - Các cảm biến được làm từ các thành phần cảm biến nhỏ nhất, ở định dạng "XS" với đường kính 20mm và chiều cao 34mm. - Sử dụng công nghệ điện hóa. Có một điện cực đo, một điện cực tham chiếu và một điện cực đối trong chất điện phân. - Tương thích với máy thở Savina 300 classis | cái
5 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở Savina 300 classis | - Sử dụng nguyên lý sợi nhiệt, đo lưu lượng khí thở bệnh nhân. - Đầu cắm chất liệu Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), với dây 13µm. - Tương thích với máy thở Savina 300 classis | cái
6 | Pin cho máy giúp thở Savina 300 classis | - Pin dự phòng - Pin NiMH 24V - 2.5Ah - Tương thích với máy thở Savina 300 classis | cái
7 | Cảm biến nồng độ Oxy cho máy giúp thở Infinity 300 | - Các cảm biến được làm từ các thành phần cảm biến nhỏ nhất, ở định dạng "XS" với đường kính 20mm và chiều cao 34mm. - Sử dụng công nghệ điện hóa. Có một điện cực đo, một điện cực tham chiếu và một điện cực đối trong chất điện phân. - Tương thích với máy thở Infinity 300 | cái
8 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở Infinity 300 | - Sử dụng nguyên lý sợi nhiệt, đo lưu lượng khí thở bệnh nhân. - Đầu cắm chất liệu Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), với dây 13µm. - Tương thích với máy thở Infinity 300 | cái
9 | Pin cho máy giúp thở Infinity 300 | - Pin dự phòng - Pin NiMH 24V - 2.5Ah - Tương thích với máy thở Infinity 300 | cái
10 | Cảm biến nồng độ Oxy cho máy giúp thở Bennett 840 | - Sử dụng đo nồng độ Oxy máy Bennett 840 - Điện áp: 9 - 13 mV - Dải đo: 21% - 100% - Tương thích với máy thở Medtronic Bennett 840 | cái
11 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở Bennett 840 | - Sử dụng đo dòng khí cho máy Bennett 840 - Dải đo: 0 - 160 Lpm - Cảm biến lưu lượng nhiệt - Tương thích với máy thở Medtronic Bennett 840 | cái
12 | Pin cho máy giúp thở Bennett 840 | - Tương thích với máy thở Medtronic Bennett 840 | cái
13 | Cảm biến nồng độ Oxy cho máy giúp thở E360T | - Tương thích với máy thở Medtronic E360T | cái
14 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở E360T | - Tương thích với máy thở Medtronic E360T | cái
15 | Pin cho máy giúp thở E360T | - Tương thích với máy thở Medtronic E360T | cái
16 | Cảm biến nồng độ Oxy cho máy giúp thở Servo Servo - Air | - Phạm vi cài đặt: 21 đến 100% - Độ chính xác +- (5% + 5% của giá trị cài đặt) - Tuổi thọ cảm biến (Nồng độ Oxy (%) x Thời gian (giờ)) = 500.000 (% giờ) - Tương thích với máy thở Servo - Air | cái
17 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở Servo Servo - Air | Cảm biến lưu lượng thở ra: - Công nghệ đo: đo lưu lượng bằng siêu âm - Tích hợp bộ gia nhiệt để tránh ngưng tụ nước - Tích hợp van thở ra bao gồm màng van - Pham vi đo lưu lượng thở ra: 0 đến 192 lít/phút - Tương thích với máy thở Servo - Air | cái
18 | Pin cho máy giúp thở Servo - Air | - Kiểu pin: Li-on - Điện áp sạc cho pin: 14.4V 6.6Ah - Tuổi thọ Pin: 4 năm hoặc 300 chu kỳ sạc tùy theo điều kiện nào đến trước - Thời gian hoạt động của pin sau khi xuất xưởng được sạc đầy: 2 giờ - Thời gian sạc: Xấp xỉ 3 giờ/pin - Tương thích với máy thở Servo - Air | cái
19 | Pin cho máy giúp thở Carescape R860 | - Pin Có thể sạc lại - Đáng tin cậy - Khả năng xả dòng cao - Ắc quy chì điện áp 12V, dung lượng 5Ah - Kích thước 8.8x6.7x10cm, dòng sạc lớn nhất 2A - Một máy sử dụng 02 Ắc quy - Tương thích với máy thở Carescape R860 | cái
20 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở Carescape R860 | - Dễ lắp ráp và tháo rời - Cảm biến lưu lượng nhiệt - Đã hiệu chỉnh trước - Kiểm soát chỉnh xác nồng độ Oxy đưa đến cho bệnh nhân - Có thể hấp tiệt trùng tối đa ở 134 độ C - Đóng gói cẩn thận, chất lượng tốt - Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp - Tương thích với máy thở Carescape R860 | cái
21 | Van thở ra máy thở Carescape R860 | - Dễ dàng lắp ráp và thào rời - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121 độ C hoặc 134 độ C - Thay thế định kỳ 12 tháng hoặc 50 lần hấp - Độ bền kéo tốt và chống ăn mòn cao, lò xo bằng thép không gỉ. - Tương thích với máy thở Carescape R860 | cái
22 | Bộ lọc khuẩn đầu vào cho máy thở Carescape 860 | - Phin lọc hai chiều - Màng xếp nếp chống thấm - Tỷ lệ ngăn ngừa vi khuẩn và vi rút cao - Hiệu quả ngăn vi khuẩn > 99,9999%. Hiệu quả ngăn vi rít > 99,9999% - Trọng lượng bộ lọc < 60g - Hiệu suất > 99.94% ở số lượng hạt có kích thước 0,3 micron - Kích thước đầu ra 22mm - Kết nối phổ quát phù hợp để sử dụng với bộ mạch thở tiêu chuẩn - Tương thích với máy thở Carescape R860 | cái
23 | Cáp và cảm biến đo SpO2 | - Dễ lắp ráp và tháo rời - Thiết kế Kết nối dễ dàng, chất lượng cáp tốt chống gập, gãy - Cáp được làm từ vật liệu thân thiên với môi trường - Sử dụng nhiều lần - Dùng cho người lớn - Đóng gói cẩn thận, chất lượng tốt - Quy cách đóng gói: 1 chiếc/hộp - Cáp theo tiêu chuẩn Trusignal và IEC60601-1:2025, IEC 80601-2-61 và ISO9919:2027 - Chiều dài 4m - Tương thích với máy giúp thở Carescape R860 | cái
24 | Cáp và dây đo điện tim chuẩn AHA loại 3 kênh | - Dây cáp điện tim sử dụng cho các dòng máy monitor GE. - Chiều dài 4.7,/15 ft. - Tương thích với máy giúp thở Carescape R860 | cái
25 | Cáp đo huyết áp không xâm lấn, chuẩn Dinaclick | - Dễ lắp ráp và tháo rời - Chất lượng tốt, độ tin cậy cao - Kết nối đa dạng. Giải pháp chuẩn hóa cho vòng BP ống đơn và ống kép - Thiết kế trực quan, kết nối với bao đo huyết áp - Là dây khí DINACLICK, chiều dài 3.6m - Đầu nối hình chữ nhật với đầu nối DINACLICK 2T dành cho người lớn - Tương thích với máy giúp thở Carescape R860 | cái
26 | Bao đo huyết áp người lớn chuẩn Dinaclick | - Thiết kế đảm bảo an toàn, thoải mái và chính xác cho bệnh nhân - SENSA-CUF, Người lớn, DINACLICK, 23-33 cm - Tương thích với máy giúp thở Carescape R860. | cái
27 | Bẫy nước mini D-fend | - Có chức năng bấy nước từ đường trích mẫu khí bệnh nhân trước khi đưa vào module đo CO2 - Tương thích cho module E-miniC - Tương thích với máy giúp thở Carescape R860 | cái
28 | Dây trích mẫu khí dùng một lần | - Đường kính: 1.2mm (0.0472 inch) - Tương thích với máy giúp thở Carescape R860 | cái
29 | Cảm biến nồng độ Oxy không chì cho máy giúp thở HAMILTON C3 | - Dải đo: 0% đến 100% O₂. - Thời gian đáp ứng: < 7 giây. - Độ trôi tín hiệu dài hạn: < 0.1% đầu ra mỗi tháng. - Có bù trừ hệ số nhiệt độ. - Thời gian vận hành đảm bảo: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. - Tương thích với máy thở Hamilton C3 | cái
30 | Cảm biến nồng độ Oxy cho máy giúp thở HAMILTON C3 | - Dải đo: 0% đến 100% O₂. - Độ chính xác: < 1% thể tích O₂ khi hiệu chuẩn ở 100% oxy. - Thời gian đáp ứng: < 12 giây để đạt 90% giá trị cuối cùng. - Tuổi thọ cảm biến danh định: ≥ 1.000.000 %·giờ oxy theo thể tích. - Tích hợp bù trừ nhiệt độ (NTC compensation). - Thời gian vận hành đảm bảo: 15 tháng kể từ ngày sản xuất. - Tương thích với máy thở Hamilton C3 | cái
31 | Cảm biến lưu lượng cho máy giúp thở HAMILTON C3 | - Dãi lương lượng: 0 - 180 l/min (tối đa 260 l/min trong thời gian ngắn). - Khoảng chết (chức năng): < 11ml. - Độ cản trở: < 0.027 cmH2O/(l/min) toàn dãi. - Trọng lượng tổng: xấp xỉ 72g. - Độ chính xác: ± 10% giá trị đo hoặc ± 10 ml (tùy số nào lớn hơn) - Vật liệu: PSU, Silicon, Thép 1.4310. - Nhiệt độ cho phép: -20 đến 50°C (vận hành) hoặc 70°C (lưu trữ). - Đạt tiêu chuẩn: ISO, EN. - Tương thích với máy thở Hamilton C3 | cái
32 | Pin cho máy giúp thở Hamilton C3 | - Loại Lithium-ion. - Tương thích với máy thở HAMILTON C3 | cái
33 | Bộ lọc đầu vào oxy áp lực cao HAMILTON C3 | - Tương thích với máy thở HAMILTON C3 | cái
34 | Lọc HEPA cho HAMILTON C3 | - Tương thích với máy thở HAMILTON C3 | cái
35 | Bộ tấm lọc bụi cho bộ lọc HEPA và quạt máy thở HAMILTON C3 | - Tương thích với máy thở HAMILTON C3 | cái
36 | Van thở ra cho người lớn/ trẻ em/sơ sinh, dùng nhiều lần cho máy thở HAMILTON C3 | - Tương thích cho máy thở HAMILTON C3. - Chuẩn đầu nối: OD22/ID15. - Vật liệu: PC, PA, Silicone, thép không gỉ. | cái
37 | Bộ thổi (Blower Module) - HAMILTON C3 | - Tương thích với máy thở HAMILTON C3 | cái
38 | Cáp gắn cảm biến Oxy HAMILTON C3 | - Tương thích với máy thở HAMILTON C3 | cái

## Phu luc 2 - Bao gia
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
Stt | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi Danh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mụcthiết bị y tế | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]