## DM
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA SẮM
Đơn vị: đồng
STT | Danh mục hàng hóa | Số lượng | ĐVT | Đơn giá | Thành tiền
1 | Bộ chuyển đổi số hóa X-quang (tấm DR) | 2 | Cái | 1.506.980.000 | 3.013.960.000
I. YÊU CẦU CHUNG
- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau
- Chất lượng thiết bị: Mới 100%
- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EU
- Tương thích với các hãng trên thị trường.
- Xuất xứ: EU hoặc G7
- Môi trường hoạt động
- Nhiệt độ tối đa: 35oC
- Độ ẩm tối đa: 80%
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH
- Tấm nhận ảnh trực tiếp dạng không dây: 01 cái
- Trạm điều khiển được cài đặt sẵn phần mềm thu nhận, xử lý hình ảnh, nối mạng DICOM: 01 cái
- Bộ thu nhận tín hiệu kết nối: 01 cái
- Bộ sạc pin: 01 cái
- Pin cho tấm nhận ảnh: 2 cái
- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
Tấm nhận ảnh
- Có chức năng tự động phát hiện tia mà không cần kết nối với máy phát tia
- Chất liệu: CsI hoặc tương đương
- Vùng nhận ảnh: (350 x 426)mm
- Kích thước điểm ảnh 125 µm
- Kích thước ma trận: (2800 x 3408) pixel
- Chuyển đổi tín hiệu Analog/Số 16 bit
- Tốc độ hiển thị ảnh sau khi phát tia: 1 giây
- Khả năng chụp tối đa mỗi lần sạc pin đầy đạt 1.000 hình chụp
- Khả năng chịu tải trực tiếp trên toàn bề mặt của tấm nhận ảnh 310kg,
- Trọng lượng tấm nhận ảnh (bao gồm Pin): 3,1 kg
Phần mềm xử lý hình ảnh
- Phần mềm xử lý hình ảnh tối thiểu gồm:
- Các chức năng xử lý hình: xoay, đảo hình, phóng to, điền các chú thích
- Các chức điều chỉnh độ tương phản hình ảnh
- Có chức năng xử lý hình ảnh nối hình toàn cột sống, toàn chân
- Hỗ trợ chụp cấp cứu
- Có tính năng bảo mật hệ thống
- Trạm kết nối chuẩn DICOM trao đổi hình ảnh, nối mạng bệnh viện HIS/RIS theo chuẩn DICOM, kết nối in ấn trực tiếp hoặc in qua mạng
Trạm làm việc
- Cấu hình trạm làm việc: Hệ điều hành Window 11
- Bộ vi xử lý Intel Core i7
- Bộ nhớ RAM 8GB
- Ổ cứng 1TB
- Màn hình: 15.6 inch
| Tổng cộng |  |  | 3.013.960.000
Bằng chữ: Ba tỷ không trăm mười ba triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng./.

## PL02-KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu thực hiện | Nội dung thực hiện | Số Hợp đồng | Giá trị Hợp đồng | Hình thức | Ghi chú
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)
1
2
3
Hướng dẫn lập bảng theo mẫu Phụ lục 2
| (1) | Ghi số thứ tự theo định dạng số học
| (2) | Ghi tên chủ đầu tư ra quyết định trúng thầu
| (3) | Tên gói thầu theo quyết định trúng thầu
| (4) | Ghi rõ là thực hiện "Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT" hoặc "Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu"
| (5) | Ghi số hợp đồng đã ký ứng với quyết định trúng thầu
| (6) | Ghi giá trị hợp đồng đã ký
| (7) | Ghi rõ là "Đấu thầu điện tử" hoặc "Đấu thầu không qua mạng"