## Phu luc 1 - dmhh
DANH MỤC MUA SẮM THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO NĂM 2024
Mã BV | STT | STT | Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Xuất xứ | Thông số kỹ thuật tham khảo (các đơn vị có thể báo giá TSKT tương đương hoặc tốt hơn) | Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn (nêu rõ thông số tương đương hoặc tốt hơn)
VTYT-0027 | 27 | III | Phần: Thủy tinh thể nhân tạo
VTYT-0028 | 28 | Lô 1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, ba tiêu cự | cái | 100 | EU hoặc G7 | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, ba tiêu cự 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu 3. Đặc điểm càng: 2 càng hoặc 4 càng 4. Chất liệu: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 5. Đặc điểm: Lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 6. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 7. Chiều dài tổng thể: từ 10mm đến 13mm 8. Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm 9. Chỉ số khúc xạ: từ 1.53 đến 1.55 10. Công suất cộng thêm (Add IOL): trong khoảng +3.0D đến 3.5D cho nhìn gần, trong khoảng +1.5D đến +2.17D cho nhìn trung gian. 11. Đảm bảo dải công suất: từ +10.0D đến +30.0D 12. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt hoặc kèm theo bộ đặt thể thủy tinh nhân tạo 13. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤2.4 mm 14. Xuất xứ: EU hoặc G7 15. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0029 | 29 | Lô 2 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm, màu vàng | cái | 500 | EU hoặc G7 | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm (Extended Depth of Focus) 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu 3. Đặc điểm càng: 4 càng 4. Chất liệu: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 5. Đặc điểm: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 6. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 7. Chiều dài tổng thể: từ 10mm đến 13mm 8. Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.5mm 9. Đảm bảo dải công suất: từ +10.0D đến +30.0D 10. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt hoặc không lắp sẵn kèm theo bộ đặt thể thủy tinh nhân tạo 11. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤2.4 mm 12. Xuất xứ: EU hoặc G7 13. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0030 | 30 | Lô 3 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, kéo dài tiêu điểm, trong suốt | cái | 500 | EU hoặc G7 | 1. Loại thủy tinh thể nhân tạo: Mềm, một mảnh, đơn tiêu kéo dài tiêu cự, bổ sung tầm nhìn trung gian 2. Quang học: đơn tiêu bổ sung tầm nhìn trung gian, phi cầu, trong suốt 3. Chất liệu: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 4. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.50 5. Lọc: tia UV 6. Góc càng < 1 độ 7. Chiều dài tổng thể: từ 12.0mm đến 13.0mm 8. Đường kính optic: từ 5.5mm đến 6.0mm 9. Đảm bảo dải công suất: từ +5.0D đến +34.0D (bước nhảy độ 0.5D) 10. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤ 2.2mm 11. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt hoặc không lắp sẵn kèm theo bộ đặt thể thủy tinh nhân tạo 12. Xuất xứ: EU hoặc G7 13. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0031 | 31 | Lô 4 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, kị nước | cái | 700 | EU hoặc G7 | 11. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu 3. Đặc điểm càng: 4 càng 4. Chất liệu: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 5. Đặc điểm: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 6. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 7. Chiều dài tổng thể: từ 10 mm đến 13 mm 8. Đường kính optic: từ 5.5 mm đến 6.5 mm 9. Đảm bảo dải công suất: từ -5.0D đến +35.0D 10. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt hoặc kèm theo bộ đặt thể thủy tinh nhân tạo 11. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤2.4 mm 12. Xuất xứ: EU hoặc G7 13. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0032 | 32 | Lô 5 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, hỗn hợp, không lắp sẵn, dải độ rộng | cái | 700 | EU hoặc G7 | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu hai mặt 3. Hiệu chỉnh quang sai: từ -0.09 µm đến -0.17 µm 4. Đặc điểm càng: càng chữ C, góc càng 0 độ 5. Chất liệu: Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước, lớp phủ bề mặt kị nước 6. Đặc điểm: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: từ 11mm đến 13mm 9. Đường kính optic: 6mm 10. Đảm bảo dải công suất rộng: từ -20.0D đến +45.0D (tăng đều 0.5D) 11. Không lắp sẵn, kèm theo bộ đặt thể thủy tinh nhân tạo 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤2.2 mm 13. Xuất xứ: EU hoặc G7 14. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0033 | 33 | Lô 6 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, hỗn hợp, không lắp sẵn | cái | 700 | EU hoặc G7 | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu 3. Hiệu chỉnh quang sai: từ -0.165 µm đến -0.27 µm 4. Đặc điểm càng: càng dĩa 4 chân, góc càng 0 độ hoặc 5 độ 5. Chất liệu: Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước, lớp phủ bề mặt kị nước 6. Đặc điểm: màu vàng, lọc ánh sáng xanh, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: từ 11mm đến 13mm 9. Đường kính optic: 6mm 10. Đảm bảo dải công suất rộng: từ -5.0D đến +40.0D 11. Không lắp sẵn, kèm theo bộ đặt thể thủy tinh nhân tạo 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤2.2 mm 13. Xuất xứ: EU hoặc G7 14. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0034 | 34 | Lô 7 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng dạng đĩa, lắp sẵn | cái | 700 | EU hoặc G7 | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu, cầu sai trung tính 3. Chỉ số ABBE ≥ 57 4. Đặc điểm càng: Thiết kế càng dạng đĩa 4 điểm cố định, góc càng 0 độ 5. Chất liệu: Chất liệu hỗn hợp Acrylic ngậm nước và Acrylic kị nước 6. Đặc điểm: Trong suốt, lọc tia cực tím 7. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 8. Chiều dài tổng thể: ≥ 11mm 9. Đường kính optic: ≤ 6mm 10. Đảm bảo dải công suất: từ 0D đến +32.0D 11. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt 12. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤ 1.8 mm 13. Xuất xứ: EU hoặc G7 14. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0035 | 35 | Lô 8 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng chữ C, lắp sẵn | cái | 600 | EU hoặc G7 | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu 2. Đặc điểm vùng quang học: Phi cầu, cầu sai trung tính 3. Đặc điểm càng: 2 càng dạng chữ C, góc càng < 1.5 độ, chống dính càng 4. Chất liệu: Chất liệu Hydrophobic Copolymer hoặc tương đương 5. Đặc điểm: Màu vàng, lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh, lọc ánh sáng tím, chống chói 6. Cấu tạo thủy tinh thể nhân tạo: Một mảnh (vùng quang học và càng cùng chất liệu) 7. Chỉ số khúc xạ ≤ 1.49 8. Chỉ số ABBE ≥ 53 9. Chiều dài tổng thể: 13mm 10. Đường kính optic: 6mm 11. Đảm bảo dải công suất: từ -5.0D đến +40.0D 12. Thể thủy tinh nhân tạo được lắp sẵn trong bộ đặt 13. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤ 2.2 mm 14. Xuất xứ: EU hoặc G7 15. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
VTYT-0036 | 36 | Lô 9 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, ba mảnh | cái | 500 | EU hoặc G7 | 1. Loại thể thủy tinh nhân tạo: Mềm, đơn tiêu, ba mảnh 2. Chất liệu optic: Acrylic kị nước (Acrylic hydrophobic) 3. Đặc điểm càng: Kiểu chữ C, Polymethylmethacrylate (PMMA), góc càng 5 độ hoặc 10 độ 4. Đặc điểm: lọc tia UV 5. Chiều dài tổng thể: từ 13mm đến 13.5mm 6. Đường kính optic: từ 6mm đến 6.5mm 7. Đảm bảo dải công suất: từ +6.0D đến +30.0D 8. Bộ đặt: Không lắp sẵn, chính hãng bằng kim loại, đặt kính bằng cách vặn xoay, có thể sử dụng nhiều lần 9. Kích thước đầu bộ đặt qua được vết mổ ≤3.0 mm 10. Xuất xứ: EU hoặc G7 11. Tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
*Lưu ý: + Báo giá phải ghi rõ 2 cột Thông số kỹ thuật tham khảo và Thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn + Nêu rõ thứ tự và chi tiết tương đương hoặc tốt hơn của tính năng kỹ thuật

## Phu luc 2 - Bao gia
Tên công ty: …..………………….. | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các Vật tư y tế và dịch vụ liên quan
Mã BV | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật tham khảo | Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
| n | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghiDanh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mục Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]