## Phu luc 1 - Hang hoa
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày tháng năm 2024)
STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu tính năng kỹ thuật tham khảo hoặc tương đương | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Đơn giá tham khảo | Nguồn tham khảo | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (5) | (6)
1 | Hệ thống chụp cắt lớp 64 lát cắt - CT scanner 64 lát cắt | Yêu cầu chung | Hệ thống | 1
Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100%
Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)
Nguồn điện cung cấp: 220V; 50Hz (hoặc 380V; 50 Hz)
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C
Độ ẩm tối đa: ≥ 70%
Xuất xứ: Các nước thuộc G7 hoặc Liên minh Châu Âu;
Cấu hình cơ bản
Hệ thống CT-Scanner 64 lát cắt, kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm:
Máy chính:
- Khoang máy (Gantry): 1 bộ
- Đầu thu (Detector): 1 bộ
- Nguồn phát cao thế (Generator): 1 bộ
- Bóng X quang (Tube): 1 bộ
- Bàn bệnh nhân: 01 bộ
- Trạm điều khiển, thu nhận dữ liệu và tái tạo ảnh: 01 bộ
Chương trình và gói phần mềm ứng dụng: 01 bộ
Các ứng dụng chụp thường quy: 01 bộ
- Chụp xoắn ốc, chụp cắt lớp thường quy
- Phần mềm/chức năng tái tạo và xem ảnh
- Phần mềm/chức năng điều chỉnh liều tia tự động
- Phần mềm DICOM có chức năng lưu trữ, in hình ảnh
- Các ứng dụng khác
Phần mềm khác: 01 bộ
Trạm làm việc độc lập, xử lý ảnh – Workstation: 01 bộ
Các thiết bị tiêu chuẩn kèm theo:
Bộ phụ kiện chuẩn theo máy chính: 01 bộ, gồm:
- Đai định vị bệnh nhân, giá đỡ đầu
- Phantom cân chỉnh máy,
- Đàm thoại nội bộ 2 chiều (tích hợp theo máy).
Bàn đặt máy tính điều khiển và trạm làm việc: 02 bộ
Máy in phim khô: 01 cái
Bơm tiêm cản quang: 01 cái
Kính chì: 01 cái
Áo chì: 02 cái
Bộ lưu điện UPS online: 01 cái
Bộ camera: 01 bộ
Đèn cảnh báo phát tia: 02 bộ
Yêu cầu khác
Giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: ≥ 06 tháng.
Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất.
Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ.
Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất.
Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo (Có tài liệu chứng minh của chính hãng sản xuất).
Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm.
Chào giá bảo trì hàng năm, ghi rõ điều kiện bảo trì định kỳ và đột xuất.
Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt), Tài liệu bảo trì (Anh), có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ khi giao hàng.
Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy.
Kiểm định thiết bị bức xạ trước khi đưa vào sử dụng lần đầu theo quy định (đối với thiết bị sử dụng tia X).

## Phu luc 2 - Bao gia
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
Stt | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật tương đương với TSKT của yêu cầu báo giá (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi Danh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mụcthiết bị y tế | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]