## Phu luc 1 - Hang hoa
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Đính kèm Yêu cầu Báo giá ngày tháng năm 2024)
STT | Danh mục hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật cơ bản/ tối thiểu (hoặc tương đương) | Xuất xứ hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Ghi chú
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6)
1 | Máy đo điện tim | - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485; CE hoặc FDA hoặc tương đương - Điện áp làm việc: 100 - 240V ± 10%, 50/60 Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: 5°C đến 40°C + Độ ẩm tương đối: 30% đến 70% Yêu cầu cấu hình thiết bị (cho 1 máy): - 1 Máy chính - 1 Cáp điện tim - 1 Dây nguồn - 6 Điện cực ngực hút ở ngực bằng núm cao su - 4 Điện cực kẹp chi - 1 Xấp giấy in theo máy - 1 Pin sạc - 1 Chai gel điện tim - 1 Phần mềm kết nối truyền thông tin 02 chiều dữ liệu EMR - 1 Phần mềm diễn giải, phân tích và bình luận báo cáo. - 1 Thẻ SD (≥2G) - 1 Tài liệu sử dụng máy tiếng Anh, tiếng Việt | Liên minh châu âu (Khối EU) hoặc Nhóm quốc gia thuộc G7 | Máy | 4 | Máy đo điện tim 6 kênh
2 | Máy bơm phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu | - Mới 100%, chứng nhận ISO 13485; CE hoặc FDA hoặc tương đương - Năm sản xuất: 2024 trờ về sau Cấu hình cung cấp bao gồm: + 01 máy chính (kèm dây nguồn) + 01 bộ ống nối dẫn khí từ máy chính đến bao chi + 01 đôi Bao chi gối + Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Tính năng kỹ thuật cơ bản: * Máy chính: + Chuyên dụng trong phòng ngừa thuyên tắc huyết khối (VTE) + Cho phép tùy chọn 2 cơ chế nén hơi tạo áp lực: Nén tức thời, hoặc Nén ngắt quãng tuần tự. + Ống nén hơi đơn, thiết kế theo công nghệ mới chỉ một ống khí (IGSF) + Nguyên lý vận hành độc đáo là "bắt chước tác động của bước đi" giúp tăng tối đa lượng máu về tim, triệt tiêu nguy cơ ứ trệ máu tại tĩnh mạch. + Giúp tăng tuần hoàn máu lên tối thiểu 350%, ngăn chặn sự gia tăng DVT | Liên minh châu âu (Khối EU) hoặc Nhóm quốc gia thuộc G7 | Cái | 2
+ Vận hành tự động hoàn toàn, vận chuyển dễ dàng cùng bệnh nhân + Kích thước: tối thiểu 19 cm x 21 cm x 11 cm + Trọng lượng: ≤ 3 kg + Nguồn cung cấp: 100 - 240~, 50/60 Hz, 75 VA + Pin dự phòng: LiFePO4 12.8V hoặc tương đương, ≥ 1500 mAh, sạc đầy ≤ 2 giờ, sạc lại được ≥ 1.000 lần + Cầu chì bảo vệ: 2 chiếc loại F2AL250V hoặc tương đương * Bao chân: - Máy thiết kế sử dụng 3 loại bao chân (bàn chân, gối, đùi). Bao chân được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng, nhẹ nhàng, thoáng mát, không kích ứng da tạo sự thoải mái tối đa cho người dùng - Bao chân bàn chân: tạo áp lực đỉnh ban đầu là 130mmHg +/-10% - Bao chân gối & Bao chân đùi: tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim) - Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ ≥ 6 giây, chu kỳ 54 giây
3 | Tủ lạnh trữ máu | - Mới 100%, chứng nhận ISO 13485; CE hoặc FDA hoặc tương đương - Năm sản xuất: 2024 trờ về sau Cấu hình cung cấp: - Tủ chính: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn + Khay chứa mẫu bên trong: 7 cái + Khóa cửa tủ: 01 bộ + Khóa bộ điều khiển: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | Liên minh châu âu (Khối EU) hoặc Nhóm quốc gia thuộc G7 | Cái | 1
Thông số kỹ thuật cơ bản: - Tủ đông lạnh huyết tương tối thiểu -25 độ C hiệu năng cao được thiết kế theo tiêu chuẩn của AABB cho lưu trữ huyết tương. - Thể tích: ≥ 500 lít - Khả năng lưu trữ: ≥ 500 túi huyết tương (thể tích 250ml) - Khoảng nhiệt độ: tối thiểu -25 độ C (điều chỉnh được từ -1 độ C đến -25 độ C) - Cài đặt cảnh báo quá nhiệt mức cao, mức thấp. - Số cửa: ≥ 1 cửa kim loại - Số khay để mẫu: ≥ 7, có thể điều chỉnh khoảng cách, mỗi khay có chức năng ≤ 27 kg, làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Thay đổi tốc độ máy nén để điều chỉnh hiệu suất làm mát theo các điều kiện bên trong và bên ngoài thiết bị. - Đảm bảo nhiệt độ đồng đều trong quá trình sử dụng. - Có chức năng làm lạnh đối lưu không khí tạo sự đồng đều nhiệt độ và phục hồi nhiệt độ nhanh sau khi mở cửa - Khay chứa mẫu bằng thép không rỉ, có thể điều chỉnh độ vị trí độ cao. - Tương thích với phòng sạch tiêu chuẩn GMP loại A/ ISO 6(ISO EN 14644-1) hoặc tương đương
- Sử dụng môi chất lạnh không chứa CFC và HCFC, tuân thủ SNAP. - Tích hợp bộ ghi nhiệt độ - Chart recorder - Hoạt động yên tĩnh với độ ồn ≤ 52 dBA - Tủ đứng loại để sàn, có 4 bánh xe để di chuyển, 2 bánh phía trước có thể khóa - Cửa có khả năng tự đóng, với điểm dừng 90 độ để hỗ trợ tải mẫu. - Tích hợp bộ báo động bằng contact – alarm contact. - Xả đông tự động. Có thể cài đặt được thời gian xả đông và chu kỳ xả đông - Cảnh báo chỉ ra lỗi, giúp kiểm tra nhanh chóng hoặc bảo trì sửa chữa. - Bảng điều khiển bằng vi xử lý: + Công tắc on/off có khóa bảo vệ để bảo vệ chương trình đã cài đặt và ngăn chặn sự can thiệp bên ngoài.
+ Hiển thị biểu đồ nhiệt độ bằng hình ảnh màu cho biết nhiệt độ bình thường, cao hay thấp hoặc quá nhiệt (quá cao hoặc quá thấp) + Hiển thị các biểu tượng về nguồn điện bị ngắt, cửa mở, sạc pin dự phòng, yêu cầu bảo dưỡng khi kiểm tra báo động + Báo động bằng âm thanh/ánh sáng khi quá nhiệt, lỗi nguồn, pin yếu - Thông số vật lý: + Kích thước trong : ≥ 1473 x 723 x 610 mm (CxSxN) + Kích thước ngoài : ≥ 1994 x 962 x 711 mm (CxSxN) + Trọng lượng : ≤ 250 Kg - Điện áp : 230 VAC, 50Hz
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## Phu luc 2 - Bao gia
Tên công ty: …..………………….. | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  | PHỤ LỤC 02
Địa chỉ: …………………………... | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số điện thoại: …………………….
Mail: …..………………………….
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nguyễn Trãi, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các Vật tư y tế - Hóa chất xét nghiệm như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
Stt | STT (1) | Danh mục hàng hóa (2) | Tên thương mại của hàng hóa | Tính năng, thông số kỹ thuật (3) | Đơn vị tính | Mã HS (4) | Chủng loại (Model/ ký mã hiệu) (5) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Số lượng/ khối lượng (6) | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có))(VND) (7) | Ghi chú
1
2
3
n |  | … | … | ….
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 3. Chúng tôi cam kết: - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. - Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(8)
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi STT theo đúng yêu cầu ghi tại cột “STT” Phụ lục 01.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi Danh mục hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” Phụ lục 01.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Tính năng, thông số kỹ thuật theo tài liệu liên quan của hàng hóa
(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng danh mục hàng hóa
(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất củatừng danh mục hàng hóa tương ứng với chủng loại danh mục hàng hóa ghi tại cột "danh mục hàng hóa".
(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá báo giá cho từng danh mục hàng hóa. Đơn giá ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng danh mục hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

## Phu luc 3 - KQTT
Tên công ty: …..…………………..
Địa chỉ: …………………………... |  |  |  | BẢNG THÔNG TIN KẾT QUẢ TRÚNG THẦU
Số điện thoại: …………………….
Stt | THÔNG TIN THEO PHỤ LỤC 01 |  |  | THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ
| STT theo Phụ lục 01 | Danh mụcthiết bị y tế | Đơn vị tính | Tên hàng hóa trúng thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Chủng loại (model) / Mã sản phẩm | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Tên nhà thầu trúng thầu | Số QĐ và ngày ban hành QĐ trúng thầu | Hình thức mua sắm | Đơn vị trúng thầu | Phân nhóm (nếu có) | Đơn giá trúng thầu (VNĐ) | Số lượng thầu | Thành tiền trúng thầu | Số Hợp dồng và Ngày ký Hợp đồng
1 | 5 | Hóa chất xét nghiệm FREE PSA | Test | A | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  |  |  | A' | A' | A' |  | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A' | A'
|  |  |  | AA | AA | AA |  | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
2 | 236 | Hóa chất chạy máy điện giải 5 thông số | ml | B | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B
|  |  |  | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B' | B'
|  |  |  | BB | BB | BB |  | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB | BB
3 | … | …
n | n
Ghi chú: Các thông tin về kết quả trúng thầu như Quyết định KQLCNT/Thông báo trúng thầu/Thư chấp thuận/Hợp đồng, quý công ty sao y và Nộp cho Bệnh viện
………………... ngày ….. tháng ….. năm 2024
Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]